บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์" (Aged Society) อย่างเต็มรูปแบบ และกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) ในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หนึ่งในอุบัติเหตุที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดต่อสุขภาวะและชีวิตของผู้สูงอายุ คือ "การหกล้ม" (Falls) จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าการหกล้มเป็นสาเหตุอันดับที่ 2 ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยไม่เจตนาทั่วโลก และในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะมีอัตราการหกล้มเฉลี่ยสูงถึง 1 ใน 3 คนต่อปี

อันตรายจากการหกล้มมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การบาดเจ็บทางกายภาพทันที เช่น กระดูกสะโพกหัก หรือการกระทบกระเทือนของกะโหลกศีรษะเท่านั้น แต่ผลกระทบที่รุนแรงและนำไปสู่อัตราการเสียชีวิตสูง คือ "ภาวะการนอนค้างบนพื้นเป็นเวลานาน" (Long Lie Syndrome) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุหกล้มขณะอยู่ตามลำพังแล้วหมดสติหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถขยับตัวลุกขึ้นไปขอความช่วยเหลือได้ หากผู้ประสบเหตุต้องนอนค้างอยู่บนพื้นนานเกินกว่า 1 ชั่วโมง จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนวิกฤต ได้แก่ ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis), ภาวะไตวายเฉียบพลัน, ภาวะขาดน้ำและอุณหภูมิกายต่ำ (Hypothermia), แผลกดทับ และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังเกิดเหตุ ดังนั้น ความรวดเร็วในการตรวจพบเหตุการณ์และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงที จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อการรอดชีวิตของผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ แต่ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดเชิงวิศวกรรมและการนำไปใช้งานจริงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่:

- ระบบตรวจจับด้วยภาพผ่านกล้อง (Vision-Based Systems): แม้จะมีความแม่นยำสูง แต่มีปัญหาด้าน "การละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรง" (Severe Privacy Violation) ทำให้ผู้สูงอายุและครอบครัวปฏิเสธการติดตั้งกล้องในพื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องน้ำและห้องนอน ทั้ง ๆ ที่ตามสถิติทางการแพทย์ระบุว่า กว่าร้อยละ 60–70 ของการหกล้มในบ้านเกิดขึ้นภายในห้องน้ำและบริเวณข้างเตียงนอน อีกทั้งกล้องยังมีจุดบอดจากสิ่งกีดขวางและไม่สามารถทำงานได้ในเวลากลางคืนที่มีความมืดสนิท

- ระบบเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรไร้สัมผัส (Contactless mmWave Radar): แม้จะรักษาความเป็นส่วนตัวได้ดี แต่มี "ขอบเขตการทำงานจำกัดเฉพาะในห้องที่ติดตั้ง" (Fixed Indoor Only) ในรัศมีเพียง 4–6 เมตร หากผู้สูงอายุเดินออกนอกพื้นที่ เช่น ทางเดิน สวนหน้าบ้าน หรือออกไปตลาด จะไม่สามารถคุ้มครองได้เลย และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ให้ครอบคลุมทุกห้องในบ้านมีราคาสูงหลายหมื่นบาท

- อุปกรณ์สวมใส่ในเชิงพาณิชย์ทั่วไป (Commercial Wearables / Smartwatches): ส่วนใหญ่เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ที่มี ราคาสูงมาก (8,000–15,000 บาทขึ้นไป) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของครอบครัวทั่วไป และการสวมใส่ที่ "ตำแหน่งข้อมือ" มักก่อให้เกิดปัญหาการแจ้งเตือนลวง (False Alarm) บ่อยครั้งจากการเหวี่ยงแขน สะบัดมือ หรือทำกิจกรรมประจำวัน อีกทั้งยังต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนตลอดเวลา และต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกวัน ทำให้ผู้สูงอายุมักลืมสวมใส่

จากปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว โครงงานนี้จึงนำเสนอการวิจัยและพัฒนา "อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์" (CareGuard AI) โดยอาศัยเทคโนโลยี Edge AI / TinyML (Tiny Machine Learning) ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูง ESP32 และเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหว 6 แกน (MPU-6050) ติดตั้งที่ตำแหน่งลำตัวหรือเอว (Waist-worn) ซึ่งสะท้อนจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย (Center of Mass) ได้แม่นยำที่สุด โดยทำการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียม Multi-Layer Perceptron (MLP) ให้สามารถวิเคราะห์สัญญาณชีวกลศาสตร์และตรวจจับการล้มได้บนตัวเครื่องแบบ ออฟไลน์ 100% (On-Device Inference) ภายในเวลาเพียง 1.20 มิลลิวินาที โดยไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตในการวินิจฉัย

นอกจากนี้ ระบบยังบูรณาการสถาปัตยกรรมเวลาจริง FreeRTOS Dual-Core ผสานระบบระบุตำแหน่งแบบคู่ (Hybrid Positioning: ดาวเทียม GPS NEO-7M สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง และ Wi-Fi Geolocation สำหรับภายในอาคาร) พร้อมเสียงไซเรนนำทาง (Acoustic Beacon) และปุ่มกดยืนยันการช่วยเหลือ (D18) ร่วมกับการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ฐานข้อมูลแบบผสมผสาน (Hybrid Database Strategy) เพื่อจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและส่งการแจ้งเตือนฉุกเฉินไปยังผู้ดูแลผ่าน Web Monitoring Dashboard และ Telegram Bot ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว ลดการแจ้งเตือนลวง คุ้มครองผู้สูงอายุได้ทั้งในและนอกบ้าน ในต้นทุนอุปกรณ์รวมที่ไม่เกิน 1,000 บาท ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการล้มต้นทุนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (Embedded AI / TinyML) บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 สำหรับสวมใส่ดูแลความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

เพื่อสร้าง ฝึกสอน และประเมินโมเดล TinyML (Multi-Layer Perceptron: MLP) สำหรับจำแนกเหตุการณ์การหกล้มออกจากกิจกรรมปกติในชีวิตประจำวันจากข้อมูลเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหว (IMU 6 แกน)

เพื่อออกแบบและนำกลยุทธ์ฐานข้อมูลแบบผสมผสาน (Hybrid Database Strategy) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างสูง (SQL) และข้อมูลสตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ (NoSQL / Time-Series / In-Memory Flash NVS) อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อประเมินความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วของการตรวจจับการล้มแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์จริง (On-Device Inference Latency & Hardware-in-the-Loop Field Testing)I

สมมติฐาน

การสกัดคุณลักษณะเชิงลึก 18 มิติ (18-Dimensional Feature Extraction) ทางสถิติและชีวกลศาสตร์จากสัญญาณความเร่งและไจโรสโคป ร่วมกับโมเดลโครงข่ายประสาทเทียม MLP (18→32→16→1) จะสามารถจำแนกเหตุการณ์การล้มออกจากกิจกรรมประจำวัน (ADL) ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้อัตราการตรวจจับการล้มถูกต้อง (Sensitivity / Recall) บนชุดข้อมูลทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 และความแม่นยำรวม (Accuracy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00

การแปลงโมเดลให้อยู่ในรูปโค้ดภาษา Native C++ Forward Pass จะสามารถประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ได้ด้วยเวลาประมวลผล (Inference Latency) ไม่เกิน 5.0 มิลลิวินาที และใช้หน่วยความจำ Flash ไม่เกิน 15 KB โดยสามารถทำงานจำแนกเหตุการณ์การล้มได้แบบออฟไลน์อย่างสมบูรณ์แม้ไม่มีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การประยุกต์ใช้เกณฑ์ตัดสินใจความมั่นใจที่ระดับร้อยละ 80 (Confidence Threshold ≥ 0.8) ร่วมกับตัวกรองแรงกระแทกทางกายภาพ (Physical Impact Guard >1.8g) จะสามารถลดอัตราการแจ้งเตือนลวง (False Alarm) จากกิจกรรมประจำวันแบบรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สูญเสียความสามารถในการตรวจจับการหกล้มจริง

การบูรณาการระบบระบุตำแหน่งแบบคู่ (Dual Positioning: GPS NEO-7M และ Wi-Fi Geolocation) ร่วมกับเสียงสัญญาณไซเรน (Acoustic Beacon) บนตัวเครื่อง จะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถระบุพิกัดและเข้าถึงตัวผู้สูงอายุที่ประสบเหตุได้ทั้งพื้นที่กลางแจ้งและภายในอาคาร

ข้อตกลงเบื้องต้น

อุปกรณ์ตรวจจับการล้มจะถูกติดตั้งและสวมใส่ไว้ที่บริเวณเอวหรือลำตัว (Waist-worn) ของผู้ใช้งานในตำแหน่งระนาบที่มั่นคง เพื่อให้แกนการวัดของเซ็นเซอร์สะท้อนการเคลื่อนไหวของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย (Center of Mass) ได้อย่างถูกต้องตรงตามการฝึกสอนของแบบจำลอง

เซ็นเซอร์วัดความเร่งและไจโรสโคป 6 แกน (MPU-6050) ได้รับการสอบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนเบื้องต้น (Offset Calibration) และทำงานที่อัตราการสุ่มตัวอย่างคงที่ 50 Hz (รอบเวลาละ 20 มิลลิวินาที) ตลอดการทำงาน

การทดสอบภาคสนามจำลองการล้มใช้อาสาสมัครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและทำการล้มลงบนเบาะนิรภัย (Safety Mattress) ตามหลักจริยธรรมความปลอดภัย โดยยอมรับว่าค่าแรงกระแทกอาจมีการลดทอนลงจากแรงซับของเบาะเมื่อเทียบกับการล้มกระแทกพื้นแข็งจริง

การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi 2.4 GHz) และสัญญาณดาวเทียม GPS อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามสภาพแวดล้อมจริง โดยหากสัญญาณขาดหาย ระบบสามารถทำงานออฟไลน์และบันทึกข้อมูลย้อนหลังลงหน่วยความจำ Flash ได้ชั่วคราว

ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ฝังตัว

ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 Dual-Core (Xtensa LX6 32-bit, ความถี่สัญญาณนาฬิกา 240 MHz) เป็นหน่วยประมวลผลหลัก

ใช้เซ็นเซอร์ MPU-6050 (6-DOF IMU) ประกอบด้วย Accelerometer 3 แกน (ตั้งค่าช่วงการวัด ± 8g) และ Gyroscope 3 แกน (ตั้งค่าช่วงการวัด ±1000*/s) เชื่อมต่อผ่านบัส I2C ทำงานที่ความถี่สุ่มตัวอย่าง 50 Hz

ใช้โมดูลรับสัญญาณดาวเทียม GPS NEO-7M เชื่อมต่อผ่านพอร์ต UART2 สำหรับระบุพิกัดภูมิศาสตร์กลางแจ้ง

มีวงจรขับเสียงสัญญาณไซเรนฉุกเฉินผ่านลำโพง Buzzer (ต่อเข้ากับขา GPIO 5) และปุ่มกดยืนยันการช่วยเหลือ/ยกเลิกการเตือนลวง (ต่อเข้ากับขา GPIO 18 แบบ Input Pull-up)

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์บนชิปทำงานบนระบบปฏิบัติการเวลาจริง FreeRTOS Dual-Core:

        - Core 1 (imuFallTask - Priority 3 สูงสุด): ประมวลผลอ่านเซ็นเซอร์ 50Hz, สกัด 18 Features, รันโมเดล TinyML และควบคุมเสียงไซเรน

        - Core 0 (netGpsTask - Priority 1): จัดการอ่านพิกัด GPS, การเชื่อมต่อ Wi-Fi, สแกน BSSID/RSSI, ส่งข้อมูลผ่าน HTTP REST API, แจ้งเตือน Telegram Bot และซิงค์ Flash Memory

ขอบเขตด้านชุดข้อมูล (Dataset)

ใช้ชุดข้อมูลแบบผสมผสาน (Hybrid Dataset รวม 486 หน้าต่างข้อมูล) ประกอบด้วย:

        - ข้อมูลการล้มจริง (Fall Data / Label = 1): จำนวน 155 หน้าต่างข้อมูล สกัดจากไฟล์บันทึกการล้มจำลองจริง 52 ไฟล์ ผ่านระบบ CollectData_Web โดยอาสาสมัคร 13 คน ใน 4 ทิศทาง (ล้มหน้า, ล้มหลัง, ล้มซ้าย, ล้มขวา)

        - ข้อมูลกิจกรรมปกติ (ADL Data / Label = 0): จำนวน 331 หน้าต่างข้อมูล แบ่งเป็นข้อมูลช่วงปกติก่อนล้ม (Pre-fall) 52 ตัวอย่าง และสุ่มสกัดจากชุดข้อมูลมาตรฐานสากล Kaggle SisFall Dataset จำนวน 279 ตัวอย่าง ครอบคลุม 19 กิจกรรมประจำวัน (D01–D19) จากผู้ทดสอบ 38 คน (คนหนุ่มสาว 23 คน และผู้สูงอายุ 15 คน)

กำหนดขนาดหน้าต่างข้อมูลแบบเลื่อน (Sliding Window) ขนาดคงที่ 50 จุดเวลา (เท่ากับ 1.0 วินาที ที่ความถี่ 50 Hz)

ขอบเขตด้านโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (TinyML Model)

สกัดคุณลักษณะทางสถิติและชีวกลศาสตร์เชิงลึกจำนวน 18 คุณลักษณะ (18 Features) จากสัญญาณดิบ 300 ค่า (50 แถว X 6 แกน)

สถาปัตยกรรมโมเดลเป็นโครงข่ายประสาทเทียม Multi-Layer Perceptron (MLP) ขนาด(18→32→16→1) จำนวนพารามิเตอร์รวม 1,153 ตัว) ใช้ฟังก์ชันกระตุ้น ReLU ใน Hidden Layers และฟังก์ชัน Sigmoid ใน Output Layer

ฝึกสอนโมเดลด้วย Scikit-Learn ผ่านอัลกอริทึม Adam Optimizer (Learning rate = 0.001) และ Loss Function แบบ Binary Cross-Entropy โดยแบ่งข้อมูล Train 80% (388 ตัวอย่าง) และ Test 20% (98 ตัวอย่าง) แบบ Stratified Sampling พร้อมตั้งค่า Early Stopping (ความอดทน 25 รอบ)

แปลงค่าน้ำหนัก Weights และ Biases เป็นภาษา Native C++ Header (fall_model.h) บันทึกลงใน Flash ROM โดยตรง รันการคำนวณแบบไม่ต้องพึ่งพาไลบรารีภายนอก

กำหนดเกณฑ์ตัดสินใจความมั่นใจขั้นต่ำที่ ≥ 0.8 (ร้อยละ 80 )ร่วมกับเกณฑ์กรองแรงกระแทกทางกายภาพ (Physical Impact Guard >1.8 g )

ขอบเขตด้านการจัดการฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชัน (Hybrid Database & Cloud Layer)

ประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ฐานข้อมูลแบบผสมผสาน (Hybrid Database Strategy):

        - SQL (Relational Database — MySQL/InnoDB): จัดการข้อมูลโครงสร้างสูง เช่น ข้อมูลผู้ใช้, สิทธิ์การดูแล (Admin/User), อุปกรณ์, ประวัติเหตุการณ์การล้ม, พิกัด GPS ล่าสุด และบันทึกการกดยืนยันการช่วยเหลือ

        - NoSQL / Time-Series / Document Store: สตรีมมิ่งข้อมูลดิบเซ็นเซอร์ความถี่สูง 50Hz บันทึกในรูปแบบ Time-Series CSV Documents, การแลกเปลี่ยนข้อมูล Wi-Fi APs ผ่าน JSON Payload, และการพักคิวออฟไลน์แบบ Key-Value บน NVS Flash Memory (Preferences) ของชิป ESP32

ระบบแบ็กเอนด์พัฒนาด้วยภาษา PHP (RESTful API Architecture) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (Web Dashboard) รองรับการแสดงผลพิกัดแผนที่แบบตอบสนอง (Leaflet OpenStreetMap), เสียงไซเรนแจ้งเตือนบนเว็บ, และระบบส่งแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่าน Telegram Bot API (SSL Secured)

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น (Independent Variables)

รูปแบบกิจกรรมและการเคลื่อนไหวทางชีวกลศาสตร์:

        - กลุ่มเหตุการณ์การหกล้ม (Fall Events): การล้มไปข้างหน้า (Forward Fall), การล้มไปข้างหลัง (Backward Fall), การล้มตะแคงซ้าย (Lateral Left Fall), การล้มตะแคงขวา (Lateral Right Fall), และการล้มแนวดิ่ง/ทรุดตัว (Vertical Fall)

        - กลุ่มกิจกรรมประจำวันปกติ (ADL Events): การเดินปกติ, การเดินเร็ว, การวิ่งเหยาะ, การลุก-นั่งเก้าอี้ปกติ, การนั่งกระแทกเก้าอี้เร็ว, การทิ้งตัวลงนอนบนเตียง, การเดินขึ้น-ลงบันได, การก้มเก็บของที่พื้น, และการไอ/จามขณะยืน

แบบจำลองการทำเหมืองข้อมูลที่ใช้จำแนก (Classification Algorithms): Decision Tree, k-Nearest Neighbors (k-NN), Naive Bayes, และ Multi-Layer Perceptron (MLP)

ระดับเกณฑ์ความมั่นใจในการตัดสินใจ (Decision Threshold): ค่าเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับ 0.50 เปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์ปรับปรุงที่ระดับ 0.80

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ประสิทธิภาพความถูกต้องในการจำแนกประเภทของโมเดล:

        - ค่าความถูกต้องแม่นยำรวม (Accuracy)

        - ค่าความไว / อัตราการตรวจจับการล้มถูกต้อง (Sensitivity / Recall)

        - ค่าความจำเพาะต่อกิจกรรมปกติ (Specificity)

        - ค่าความแม่นยำของการแจ้งเตือน (Precision)

        - ค่าคะแนนฮาร์โมนิกเฉลี่ย (F1-Score)

        - ค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC (Area Under the Curve: AUC)

ประสิทธิภาพการทำงานจริงบนฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Edge Performance Metrics):

        - ระยะเวลาในการทำนายผลของโมเดลบนชิป (Inference Latency: มิลลิวินาที)

        - ขนาดการใช้พื้นที่หน่วยความจำของบอร์ด (Flash Memory และ SRAM Usage: กิโลไบต์)

        - ระยะเวลาในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินออนไลน์ (Online Alert Latency: วินาที)

        - อัตราความสำเร็จในการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินภาคสนาม (Field Alert Success Rate: ร้อยละ)

        - อัตราความถูกต้องในการระบุทิศทางการล้ม (Direction Classification Match Rate: ร้อยละ)

        - ความคลาดเคลื่อนของพิกัดระบุตำแหน่งภูมิศาสตร์ (Positioning Error Margin: เมตร)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านการแพทย์และสุขภาวะผู้สูงอายุ: ได้ระบบเฝ้าระวังและตรวจจับการหกล้มอัจฉริยะที่สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนพร้อมพิกัดสถานที่เกิดเหตุไปยังผู้ดูแลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดระยะเวลาการนอนค้างบนพื้น (Long Lie) ลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้สูงอายุ

ด้านการคุ้มครองสิทธิและความเป็นส่วนตัว: ได้อุปกรณ์ตรวจจับที่ทำงานด้วยการประมวลผลข้อมูลเซ็นเซอร์ IMU ที่ปราศจากการบันทึกภาพ ทำให้สามารถสวมใส่เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ห้องน้ำและห้องนอน ได้อย่างสนิทใจ 100%

ด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการเข้าถึง: ได้อุปกรณ์ดูแลสุขภาพต้นทุนต่ำ (ต้นทุนฮาร์ดแวร์รวมไม่เกิน 1,000 บาท) ซึ่งถูกกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดกว่า 10 เท่า ทำให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยนี้ได้จริง

ด้านความครอบคลุมในการใช้งาน: อุปกรณ์รองรับการระบุตำแหน่งทั้งกลางแจ้งผ่านดาวเทียม GPS และภายในอาคารผ่าน Wi-Fi Geolocation พร้อมเสียงไซเรนนำทาง ทำให้สามารถคุ้มครองผู้สูงอายุได้อย่างไร้พรมแดนทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน

ด้านวิชาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์: ได้แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน Data Mining, สถาปัตยกรรมชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวขอบ (TinyML / Edge AI) บนระบบปฏิบัติการเวลาจริง (FreeRTOS) ซึ่งสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาต้นแบบสำหรับการพัฒนาระบบ IoT ทางการแพทย์ในอนาคต)

นิยามศัพท์เฉพาะ

TinyML (Tiny Machine Learning): เทคโนโลยีการนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่ผ่านการบีบอัดและปรับแต่งให้มีขนาดเล็กมาก มาประมวลผลและทำนายผลบนชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำจำกัดในระดับกิโลไบต์หรือเมกะไบต์ได้โดยตรงแบบ On-Device

IMU (Inertial Measurement Unit): โมดูลเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเฉื่อยและการเคลื่อนไหว ประกอบด้วยเครื่องวัดความเร่ง (Accelerometer) สำหรับวัดแรงโน้มถ่วงและความเร่งเชิงเส้น 3 แกน (ax,ay,az) และไจโรสโคป (Gyroscope) สำหรับวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงมุมในการหมุนตัว 3 แกน (gx,gy,gz)

MLP (Multi-Layer Perceptron): สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนตรง (Feedforward Artificial Neural Network) ที่ประกอบด้วยชั้นนำเข้า (Input Layer), ชั้นซ่อน (Hidden Layers) อย่างน้อย 1 ชั้นขึ้นไป และชั้นส่งออก (Output Layer) ซึ่งสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Mapping) ของข้อมูลได้

ADL (Activities of Daily Living): กิจวัตรและการเคลื่อนไหวปกติในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น การเดิน, การวิ่งเหยาะ, การนั่งเก้าอี้, การยืน, การนอน, การก้มเก็บของ และการขึ้น-ลงบันได ซึ่งนำมาใช้เป็นคลาสควบคุม (Negative Class / Label 0) ในการฝึกสอนโมเดล

Freefall Ratio: คุณลักษณะทางชีวกลศาสตร์ที่แสดงสัดส่วนของตัวอย่างข้อมูลในหน้าต่างเวลาที่ขนาดความเร่งรวมลดลงต่ำกว่า 0.3 g ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะการลอยตัวไร้น้ำหนักขณะร่างกายเริ่มร่วงหล่นลงสู่พื้น

Impact Ratio: คุณลักษณะทางชีวกลศาสตร์ที่แสดงสัดส่วนของตัวอย่างข้อมูลในหน้าต่างเวลาที่ขนาดความเร่งรวมพุ่งสูงเกินกว่า 3.5 g ซึ่งสะท้อนถึงแรงกระแทกเฉียบพลันเมื่อร่างกายปะทะกับพื้นผิว

Jerk: อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่งเทียบกับเวลา (ΔaΔt) ใช้ตรวจวัดความฉับพลันของการกระชากตัวและการเปลี่ยนความเร็วของร่างกายอย่างกะทันหันขณะเสียการทรงตัว

Inference Latency: ระยะเวลาที่โมเดลปัญญาประดิษฐ์ใช้ในการคำนวณ Forward Pass ทางคณิตศาสตร์ เพื่อแปลงข้อมูลอินพุตขนาด 1 หน้าต่างข้อมูลให้กลายเป็นผลลัพธ์ความน่าจะเป็นของการล้ม มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที (ms)

Hybrid Database Strategy: กลยุทธ์การออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational SQL) สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างแน่นอนและต้องการความสมบูรณ์ของธุรกรรม ร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ NoSQL / Time-Series Documents และ Flash NVS Key-Value Store สำหรับรองรับสตรีมมิ่งข้อมูลเซ็นเซอร์ความถี่สูงและการเก็บข้อมูลออฟไลน์

Acoustic Beacon: สัญญาณเสียงไซเรนจากลำโพง Buzzer บนตัวเครื่องอุปกรณ์ ที่ส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องทันทีเมื่อตรวจพบการล้ม เพื่อทำหน้าที่เป็นประภาคารเสียงนำทางในระยะรัศมี 30–50 เมตร ช่วยให้ผู้ช่วยเหลือค้นหาตำแหน่งของผู้สูงอายุที่อยู่ในมุมอับสายตาได้อย่างรวดเร็ว

Alarm Fatigue: ภาวะความล้าทางจิตวิทยาของผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่เกิดจากระบบแจ้งเตือนส่งสัญญาณเตือนลวง (False Alarm) บ่อยครั้งเกินไปจนนำไปสู่ความรำคาญ การละเลยสัญญาณเตือน หรือการปิดระบบทิ้ง ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการตั้งค่าเกณฑ์ตัดสินใจ (Threshold) ที่เข้มงวดและการติดตั้งปุ่มกดยกเลิกฉุกเฉิน