วิธีดำเนินงาน

การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (CareGuard AI) ได้รับการออกแบบตามวงจรชีวิตการพัฒนาระบบวิศวกรรมแบบครบวงจร (Complete Engineering Lifecycle) ตั้งแต่การสร้างฮาร์ดแวร์และกล่องเคส 3 มิติ การสร้างเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสัญญาณดิบด้วยตนเอง การฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ การฝังโมเดลลงบนฮาร์ดแวร์ ตลอดจนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลเพื่อนำไปใช้งานจริง โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 7 หัวข้อหลักดังต่อไปนี้

ภาพรวมขั้นตอนและวงจรการพัฒนาระบบ (Research Workflow & Engineering Lifecycle)

กระบวนการดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนเชิงวิศวกรรมที่ต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในแผนภาพผังงานรูปที่ 3.1:

รูปที่ 3.1 ภาพรวมขั้นตอนและวงจรการพัฒนาระบบ 6 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบฮาร์ดแวร์และการสร้างกล่องอุปกรณ์ 3 มิติ

การออกแบบและเชื่อมต่อวงจรฮาร์ดแวร์ (Circuit Implementation)

อุปกรณ์ตรวจวัด CareGuard AI ได้รับการออกแบบให้รวมโมดูลเซ็นเซอร์ หน่วยประมวลผล ระบบระบุตำแหน่ง และวงจรขับสัญญาณเตือนไว้บนระบบฝังตัวขนาดกะทัดรัด โดยมีรายละเอียดการจัดสรรขาเชื่อมต่อสัญญาณแสดงดังตารางที่ 3.2.1:

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการเชื่อมต่อขาสัญญาณของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ CareGuard AI

| โมดูล / อุปกรณ์ | ขาสัญญาณบนโมดูล | ขาสัญญาณบน ESP32 | โพรโทคอล / ฟังก์ชันการทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| MPU-6050 (IMU) | VCC | 3.3V | แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแรงดันคงที่ |
|  | GND | GND | กราวด์ร่วมของระบบ |
|  | SDA | GPIO 21 | I2CData (Fast Mode 400 kHz) |
|  | SCL | GPIO 22 | I2CClock (Fast Mode 400 kHz) |
| NEO-7M (GPS) | VCC | 5V | แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง |
|  | GND | GND | กราวด์ร่วมของระบบ |
|  | TX | GPIO 16 (RX2) | Hardware UART2 รับสัญญาณ NMEA (9600 bps) |
|  | RX | GPIO 17 (TX2) | Hardware UART2 ส่งคำสั่งควบคุม |
| Acoustic Buzzer | I/O (+) | GPIO 5 | สัญญาณพัลส์ขับเสียงบี๊บนำทาง (2.4 kHz) |
|  | GND (-) | GND | กราวด์ร่วม |
| Cancel Button | ขา 1 | GPIO 18 | สวิตช์กดติด-ปล่อยดับ กดยกเลิกการแจ้งเตือนลวง |
|  | ขา 2 | GND | ใช้วงจร Internal Pull-Up Resistor |
| Status LED | ขั้ว Anode | GPIO 2 | ไฟแสดงสถานะการทำงาน (Onboard LED) |
| Battery Unit | ขั้วบวก/ลบ | 5V / GND | แบตเตอรี่ Li-Po 3.7V ผ่านวงจร Boost 5V |

การออกแบบโครงสร้างโมเดล 3 มิติ (3D CAD Enclosure Design)

เพื่อให้ตัวอุปกรณ์สามารถสวมใส่ได้สบาย มีความทนทานต่อแรงกระแทก และล็อกตำแหน่งเซ็นเซอร์ MPU-6050 ได้อย่างมั่นคง ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างกล่องเคสแบบ 2 ชิ้นประกบ (Top Cover และ Bottom Base) ดังแสดงในรูปที่ 3.2.2:

รูปที่ 3.2.2 โมเดล 3 มิติของกล่องเคสอุปกรณ์ CareGuard AI

การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing Fabrication)

- การผลิตกล่องเคสต้นแบบใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ FDM (Fused Deposition Modeling) โดยใช้วัสดุเส้นพลาสติก PLA+ (Polylactic Acid Plus) และ PETG กำหนดพารามิเตอร์การพิมพ์ดังนี้:

รูปที่ 3.2.3 รวมภาพเคสอุปกรณ์ CareGuard AI

ความสูงของชั้นพิมพ์ (Layer Height): 0.2 mm

ความหนาของผนังกล่อง (Wall Shells): 4 รอบ (1.6 mm) เพื่อทนทานต่อแรงกระแทกโดยตรง

ความหนาแน่นเนื้อใน (Infill Density): 20% ลวดลาย Gyroid ช่วยกระจายแรงกระแทกได้รอบทิศทาง

อุณหภูมิการพิมพ์: หัวฉีดขนาด 0.6 mm 210ºCและฐานพิมพ์ 60ºC

ขนาดภายนอกของกล่องเมื่อประกอบเสร็จ: กว้าง 57.506 mm × ยาว76.512 mm × สูง 28.679 mm

ขั้นตอนที่ 2: การพัฒนาระบบเว็บเก็บรวบรวมข้อมูลสัญญาณดิบ

เนื่องจากการฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ให้ตรวจจับการล้มได้อย่างแม่นยำ จำเป็นต้องมีข้อมูลสัญญาณความเร่งและไจโรสโคปที่บันทึกจากฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบเก็บข้อมูลขึ้นมาโดยเฉพาะ ประกอบด้วย:

รูปที่ 3.3 สถาปัตยกรรมระบบเก็บข้อมูลสัญญาณดิบ CollectData_Hardware

เฟิร์มแวร์เก็บสัญญาณเซ็นเซอร์ (CollectData_Hardware)

พัฒนาขึ้นบนบอร์ด ESP32 เพื่อทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Sensor Data Logger):

ตั้งค่าการสุ่มอ่านค่า MPU-6050 ที่ความถี่คงที่ 50 Hz(Ts= 20 ms)

มีวงแหวนบัฟเฟอร์ (Circular Buffer) เก็บสัญญาณล่วงหน้า 1 วินาที(Pre-trigger Buffer)

เมื่อเกิดแรงกระแทกเกินเกณฑ์ตรวจจับ (Amag> 2.5 G) บอร์ดจะบันทึกสัญญาณต่อเนื่องอีก 1 วินาที รวมเป็นหน้าต่างเหตุการณ์ขนาด 99–100 จุดตัวอย่าง (ครอบคลุมทั้งช่วงก่อนล้ม ขณะล้ม และหลังกระแทก)

แพ็กข้อมูล 6 แกนเป็นเพย์โหลด JSON ส่งผ่าน Wi-Fi ไปยัง Web API ของเซิร์ฟเวอร์

เว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลการทดลอง (CollectData_Web)

พัฒนาด้วยภาษา PHP, JavaScript (Chart.js), และฐานข้อมูล MySQL ติดตั้งบน Local Server ประกอบด้วยโมดูลสำคัญ:

- โมดูลจัดการข้อมูลผู้ทดสอบ (subject.php): บันทึกรหัสผู้ทดสอบ อายุ เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก และประวัติทางกายภาพ

- โมดูลจัดการรอบการทดสอบ (cd_trial.php): กำหนดป้ายกำกับกิจกรรม (Labels) เช่น การล้มไปข้างหน้า (Forward), ล้มไปข้างหลัง (Backward), ล้มตะแคง (Lateral), และกิจกรรมประจำวัน

- โมดูลแสดงผลสัญญาณสดและจัดเก็บ (record.php): แสดงกราฟคลื่นสัญญาณความเร่งและไจโรสโคปแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ .csv แยกรายเหตุการณ์ลงในไดเรกทอรี sensor_records/

จากการทดลองจำลองการล้มจริง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมไฟล์ข้อมูลการล้มจริงที่สมบูรณ์ได้ทั้งสิ้น 52 ไฟล์บันทึก (CSV Records)

รูปที่ 3.3.2 CollectData_Web หน้าหลัก

ขั้นตอนที่ 3: การประมวลผลข้อมูลและการสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

การเตรียมชุดข้อมูลผสมผสาน (Hybrid Dataset Preparation)

- เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของคลาส (Class Imbalance) และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทั้งตามกำหนดการโครงงาน ผู้วิจัยได้สร้างชุดข้อมูลผสมผสาน (Hybrid Dataset รวม 486 หน้าต่างข้อมูล) ในสคริปต์ train_model.py โดยผสานข้อมูลจาก 2 แหล่ง:

ข้อมูลการล้มจริง (Fall Data: 155 ตัวอย่าง): สกัดจาก 52 ไฟล์ของ CollectData_Web โดยหาจุดกระแทกสูงสุด (Impact Peak) แล้วตัดหน้าต่างขนาด 50 จุด (1 วินาที) รอบจุดกระแทก พร้อมทั้งทำ Data Augmentation โดยเลื่อนหน้าต่างเวลาเล็กน้อย (Shift Window: - 25 msและ - 15 ms) รวมได้ 155 ตัวอย่าง (Label=1)

รูปที่ 3.4.1(ก) CollectData_Web หน้าบันทึกและแสดงข้อมูล

ข้อมูลกิจกรรมปกติ (ADL Data: 331 ตัวอย่าง): สกัดจากชุดข้อมูลมาตรฐานสากล Kaggle SisFall Dataset [2] ครอบคลุมกิจกรรม D01–D19 ของผู้ทดสอบ 38 คน โดยนำข้อมูลมาผ่านการแปลงหน่วย (Bits to SI) และลดทอนความถี่ (Downsampling: 20 Hz→ 50 Hz) รวมกับช่วงก่อนล้ม (Pre-fall) ได้ตัวอย่าง ADL ทั้งสิ้น 331 ตัวอย่าง (Label=0)

รูปที่ 3.4.1(ข) ข้อมูลกิจกรรมปกติ,ล้ม ที่ตรวจจับจุดกระแทกพีคสุดตอนล้ม

ที่มา: SisFall: A Fall and Movement Dataset  และ https://www.kaggle.com/code/akiyavyre/sisfall-analysis/notebook

ตารางที่ 3.4 โครงสร้างการแบ่งชุดข้อมูลฝึกสอนและชุดข้อมูลทดสอบ (Hybrid Dataset)

| ประเภทข้อมูล | แหล่งที่มาของข้อมูล | จำนวนตัวอย่างรวม | ชุดฝึกสอน (Train 80%) | ชุดทดสอบ (Test 20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การล้ม (Fall: Label 1) | ฮาร์ดแวร์จริง (CollectData_Web) | 155 ตัวอย่าง | 124 ตัวอย่าง | 31 ตัวอย่าง |
| กิจกรรมปกติ (ADL: Label 0) | Kaggle SisFall Dataset + Pre-fall | 331 ตัวอย่าง | 264 ตัวอย่าง | 67 ตัวอย่าง |
| รวมทั้งหมด | Hybrid Dataset | 486 ตัวอย่าง | 388 ตัวอย่าง | 98 ตัวอย่าง |

การสกัด 18 คุณลักษณะเชิงลึก (Feature Engineering)

หน้าต่างสัญญาณขนาด 50 จุดตัวอย่าง จะถูกสกัดเป็น 18 คุณลักษณะทางสถิติและชีวกลศาสตร์ เพื่อป้อนเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์ ดังแสดงในตารางที่ 3.3:

ตารางที่ 3.4.2 รายละเอียดคุณลักษณะ 18 มิติที่ใช้ฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

| ลำ ดับ | คุณลักษณะ | นิยามเชิงวิศวกรรม | สมการคณิตศาสตร์ | หน่วย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 | Mean Accel | ค่าเฉลี่ยขนาดความเร่ง | f0=μacc=1Ni=1NAmagi | G |
| f1 | Max Accel | ค่าสูงสุดของขนาดความเร่ง (Peak Impact) | f1=max1≤i≤NAmagi | G |
| f2 | Min Accel | ค่าต่ำสุดของขนาดความเร่ง | f2=min1≤i≤NAmagi | G |

ตารางที่ 3.4.2 รายละเอียดคุณลักษณะ 18 มิติที่ใช้ฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์(ต่อ)

| ลำ ดับ | คุณลักษณะ | นิยามเชิงวิศวกรรม | สมการคณิตศาสตร์ | หน่วย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f3 | Std Accel | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดความเร่ง | f3=σacc=1Ni=1N(Amagi-μacc)2 | G |
| f4 | Range Accel | พิสัยขนาดความเร่ง (Max - Min) | f4=f1-f2 | G |
| f5 | Freefall Ratio | อัตราส่วนตัวอย่างที่เข้าสู่สภาวะไร้น้ำหนัก | f5=1Ni=1NIAmagi<0.3 | อัตราส่วน |
| f6 | Impact Ratio | อัตราส่วนตัวอย่างที่เกิดแรงกระแทกสูง | f6=1Ni=1NIAmagi>3.5 | อัตราส่วน |
| f7 | Mean Gyro | ค่าเฉลี่ยขนาดความเร็วเชิงมุม | f7=μgyro=1Ni=1NΩmagi | rad/s |
| f8 | Max Gyro | ค่าสูงสุดของขนาดความเร็วเชิงมุม | f8=max1≤i≤NΩmagi | rad/s |
| f9 | Std Gyro | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเร็วเชิงมุม | f9=σgyro=1Ni=1N(Ωmagi-μgyro)2 | rad/s |

ตารางที่ 3.4.2 รายละเอียดคุณลักษณะ 18 มิติที่ใช้ฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์(ต่อ)

| ลำ ดับ | คุณลักษณะ | นิยามเชิงวิศวกรรม | สมการคณิตศาสตร์ | หน่วย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f10 | Signal Magnitude Area | พลังงานรวมของการเคลื่อนไหว (SMA) | f10=1Ni=1N∥axi∥+∥ayi∥+∥azi∥9.80665 | G |
| f11 | Mean Horiz Mag | ค่าเฉลี่ยขนาดความเร่งในแนวราบ | f11=μhoriz=1Ni=1NHmagi | G |
| f12 | Max Horiz Mag | ค่าสูงสุดขนาดความเร่งในแนวราบ | f12=max1≤i≤NHmagi | G |
| f13 | Mean Jerk | ค่าเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร่ง | f13=1N-1i=2N∥Amagi-Amagi-1∥ | G |
| f14 | Max Jerk | ค่าสูงสุดอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร่ง | f14=max2≤i≤N∥Amagi-Amagi-1∥ | G |
| f15 | Zero-Crossing Rate | อัตราการตัดผ่านจุดสมดุล 1G ของความเร่ง | f15=i=2NIAmagi-1Amagi-1-1<0 | ครั้ง |

ตารางที่ 3.4.2 รายละเอียดคุณลักษณะ 18 มิติที่ใช้ฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์(ต่อ)

| ลำดับ | คุณลักษณะ | นิยามเชิงวิศวกรรม | สมการคณิตศาสตร์ | หน่วย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f16 | Correlation XY | สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันแกน X-Y | f16=rxy=(ax-axay-ay(ax-ax)2(ay-ay)2 | สัมประสิทธิ์ |
| f17 | Correlation YZ | สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันแกน Y-Z | f17=ryz=(ay-ayaz-az(ay-ay)2(az-az)2 | สัมประสิทธิ์ |

การเปรียบเทียบและการฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

- ผู้วิจัยได้ฝึกสอนและเปรียบเทียบแบบจำลอง Data Mining 4 รูปแบบบนชุดข้อมูลทดสอบ (N=98 ตัวอย่าง):

Decision Tree (CART): แบ่งกิ่งด้วยเกณฑ์ค่าความไม่บริสุทธิ์ของจีนี GiniD=1-(pk)2

k-Nearest Neighbors (k-NN): คำนวณระยะห่างยุคลิดใน 18 มิติ (k=5)

Gaussian Naive Bayes: จำแนกตามความน่าจะเป็นภายใต้การแจกแจงแบบปกติ

Multi-Layer Perceptron (MLP): โครงข่ายประสาทเทียมขนาด 18→32→16→1นิวรอน

- การฝึกสอนโมเดล MLP ดำเนินการผ่านไลบรารี scikit-learn ปรับมาตรฐานข้อมูลด้วย StandardScaler ตามสมการ:

- xj=xj-μjσj						3.4.3

- เมื่อ
  xj แทน ค่าคุณลักษณะที่ได้รับการปรับมาตรฐานแล้วของคุณลักษณะที่ j, ไม่มีหน่วย
  xj แทน ค่าคุณลักษณะดิบของคุณลักษณะที่ j, ตามหน่วยของคุณลักษณะนั้น
  μj แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรชุดฝึกสอนของคุณลักษณะที่ j, ตามหน่วยของคุณลักษณะนั้น
  σj แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรชุดฝึกสอนของคุณลักษณะที่ j, ตามหน่วยของคุณลักษณะนั้น
  j แทน ดัชนีลำดับคุณลักษณะ (j=1,2,….,17), ไม่มีหน่วย

- กำหนดไฮเปอร์พารามิเตอร์: Optimizer เป็น Adam (learning_rate=0.001), ฟังก์ชันการสูญเสีย Binary Cross-Entropy Loss, จำนวนรอบสูงสุด 600 รอบ และใช้กลยุทธ์ Early Stopping (validation_fraction=0.15, n_iter_no_change=25) เพื่อป้องกัน Overfitting

ขั้นตอนที่ 4: การแปลงโมเดลและนำ AI ลงสู่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง

    - การแปลงโมเดลสู่ Native C++ (fall_model.h)

- ค่าน้ำหนัก ไบแอส และพารามิเตอร์ Scaler ทั้ง 1,153 ตัว ถูกส่งออกเป็น C++ Array ในไฟล์ fall_model.h เพื่อคำนวณ Forward Pass บน ESP32 โดยตรง ไม่ต้องพึ่งพา TensorFlow Lite Runtime ทำให้ประหยัดหน่วยความจำ Flash (ใช้เพียง 4.5 KB) และใช้เวลาอนุมานผล (Inference Latency) เพียง 1.2 ms

ตรรกะการตัดสินใจสองระดับ (Two-Stage Decision Logic)

- ระบบตรวจจับบนตัวเครื่องทำงานด้วยตรรกะสองระดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.5:

    - Stage 1 (TinyML Fall Detection): โมเดล MLP ทำนายค่าความมั่นใจ หากค่า Confidence ≥ 0.8 ระบบจะตัดสินว่า "เกิดการหกล้ม"

    - Stage 2 (Biomechanical Direction Classification): เมื่อยืนยันว่าล้มแล้ว ฟังก์ชัน identifyFallType() จะทำการวิเคราะห์ทิศทางเวกเตอร์แรงกระแทก (X,Y,Z) รอบจุด Peak Impact เพื่อจำแนกทิศทางการล้มออกเป็น 5 รูปแบบ:

        - ล้มตะแคงซ้าย / ขวา (fall_lateral_left / fall_lateral_right)

        - ล้มไปข้างหน้า / ข้างหลัง (fall_forward / fall_backward)

        - ล้มแนวดิ่ง / ทรุดตัว (fall_vertical)

รูปที่ 3.5 แผนผังตรรกะการตัดสินใจตรวจจับและจำแนกทิศทางการล้มสองระดับ

. สถาปัตยกรรมเวลาจริง FreeRTOS Dual-Core และ Hybrid Geolocation

- เฟิร์มแวร์ main.cpp ใช้ระบบปฏิบัติการ FreeRTOS แยกการทำงานอิสระ 2 แกน:

    - Core 1 (Real-Time Sensor Task, 50 Hz): อ่านเซ็นเซอร์ MPU-6050 สกัดคุณลักษณะ และประมวลผล TinyML Forward Pass แบบเวลาจริง

    - Core 0 (Communication Task): จัดการสแกน Wi-Fi BSSID, รับค่าดาวเทียม GPS NEO-7M และส่งการแจ้งเตือน

- ระบบระบุพิกัดผสมผสาน (Hybrid Positioning): เลือกใช้ GPS เมื่ออยู่นอกอาคาร หากอยู่ในอาคารจะสลับไปใช้ Wi-Fi Geolocation อัตโนมัติ พร้อมทั้งมีระบบบันทึกพิกัดล่าสุดลงหน่วยความจำถาวร NVS Flash Cache และส่งสัญญาณเสียงนำทางผ่าน Acoustic Buzzer (GPIO 5) ทันทีที่เกิดเหตุ

ขั้นตอนที่ 5: การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลและการแจ้งเตือนฉุกเฉิน

- เพื่อนำระบบไปใช้งานจริงในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันส่วนกลาง (SoftwarePHP) ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แบบเรียลไทม์ ภายใต้การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ทันสมัย (Modern Glassmorphism UI) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก:

รูปที่ 3.6 สถาปัตยกรรมและฟังก์ชันการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชัน SoftwarePHP

รายละเอียดสถาปัตยกรรมระบบ SoftwarePHP:

- Frontend Dashboard (index.html / index.php):

  - Live Patient Telemetry: แผงสถานะสด แสดงการเชื่อมต่อออนไลน์ อัตราการก้าวเดินประจำวัน และระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

  - Interactive Map (Leaflet.js): แผนที่อินเทอร์แอ็กทีฟแสดงตำแหน่งพิกัดแบบเรียลไทม์ พร้อมหมุดระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้สูงอายุ

  - Live Emergency Alert Modal: กล่องข้อความแจ้งเตือนสีแดงฉุกเฉินระดับสูงที่จะเด้งเตือนทันทีบนหน้าจอเมื่อตรวจพบสัญญาณการล้ม

  - History & Audit Trail Table: ตารางบันทึกประวัติการเกิดเหตุการณ์ย้อนหลัง ระบุวันเวลา ทิศทางการล้ม และพิกัดสถานที่

  - Visual Analytics Charts: แผนภูมิสรุปสถิติจำแนกประเภท/ทิศทางการล้ม และสัดส่วนพฤติกรรมการเคลื่อนไหว

- Backend Services & Cloud Integrations (Node.js & PHP APIs):

  - WebSocket / Socket.IO Service: ศูนย์กระจายสัญญาณและข้อมูลการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังบราวเซอร์ของผู้ดูแลโดยไม่ต้องกดรีเฟรชหน้าเว็บ

  - Google Geolocation API: ระบบถอดรหัสข้อมูล Wi-Fi BSSID และ RSSI ให้กลายเป็นพิกัดละติจูด/ลองจิจูดจริงเมื่ออยู่ในพื้นที่อับสัญญาณดาวเทียม

  - Telegram Bot Alert Service: ส่งการแจ้งเตือนด่วนเข้าแอปพลิเคชัน Telegram ของผู้ดูแล พร้อมแนบลิงก์ Google Maps นำทางไปยังจุดเกิดเหตุ

  - SMTP Email Dispatch Service: ส่งอีเมลรายงานสรุปเหตุการณ์ฉุกเฉินและรายละเอียดทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ

  - MySQL / InnoDB Database: ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับจัดเก็บโปรไฟล์ผู้ใช้งาน ข้อมูลผู้ป่วย และบันทึกประวัติเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดตามมาตรฐานความปลอดภัย

แดชบอร์ดติดตามผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ (Live Monitoring Dashboard)

- หน้าเว็บแดชบอร์ดของผู้ดูแล (SoftwarePHP/index.html) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุม:

การแสดงผลแผนที่พิกัดสด (Interactive Map): ใช้ไลบรารี Leaflet ร่วมกับ OpenStreetMap / Google Maps แสดงพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของผู้สูงอายุ พร้อมแสดงรัศมีความคลาดเคลื่อนและระบุแหล่งที่มาของพิกัด (GPS หรือ Wi-Fi)

การเตือนภัยฉุกเฉินแบบทันที (Instant Emergency Modal): เมื่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณล้ม หน้าเว็บจะส่งเสียงเตือนและแสดงหน้าต่างเตือนภัยสีแดงฉุกเฉิน ระบุชื่อผู้ป่วย, วันที่เวลา, ทิศทางการล้ม (เช่น ล้มไปข้างหน้า หรือล้มแนวดิ่ง), และค่าความมั่นใจของ AI โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ (ผ่าน WebSocket)

การบันทึกประวัติและการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail Logs): บันทึกประวัติการล้มทุกครั้งลงในตาราง MySQL (fall_events) เพื่อให้แพทย์หรือผู้ดูแลสามารถเปิดดูประวัติย้อนหลังและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักได้

รูปที่ 3.6.1 แดชบอร์ดติดตามผู้ป่วยแบบเรียลไทม์

การแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่าน Telegram Bot และอีเมล

    - Telegram Bot API: เมื่อเกิดเหตุการณ์ล้ม เซิร์ฟเวอร์จะยิงคำขอ HTTPS POST ไปยัง Telegram Bot API ส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าสู่กลุ่มผู้ดูแลทันที พร้อมแนบชื่อผู้ป่วย, ทิศทางการล้ม, ค่าความมั่นใจ, และ ลิงก์ Google Maps ซึ่งผู้ดูแลสามารถกดเปิดแอปพลิเคชันแผนที่บนสมาร์ตโฟนเพื่อนำทางไปยังจุดเกิดเหตุได้ทันที

    - Email Alert: ส่งอีเมลรายงานรายละเอียดเหตุการณ์และพิกัดผ่านบริการ SMTP (Gmail) ไปยังอีเมลของผู้ดูแลสำรอง

รูปที่ 3.6.2 แจ้งเตือนล้มผ่านTelegram,Email

ขั้นตอนที่ 6: การทดสอบการทำงานของระบบแบบครบวงจรและการประเมินผลจริง

ระเบียบวิธีการทดสอบระบบแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน:

การทดสอบประสิทธิภาพโมเดลบนชุดข้อมูลทดสอบ (In-Silico Evaluation, N=98)

ประเมินผลโมเดลทั้ง 4 อัลกอริทึมด้วยชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set N=98ตัวอย่าง ประกอบด้วย Fall 31 ตัวอย่าง และ ADL 67 ตัวอย่าง) คำนวณค่าตัวชี้วัดทางสถิติ:

ค่าความถูกต้องโดยรวม (Accuracy):

Accuracy=TP+TNTP+TN+FP+FN×100% 	  3.7.1(ก)

ค่าความไว (Sensitivity / Recall):

Sensitivity=TPTP+FN×100%			3.7.1(ข)

ค่าความจำเพาะ (Specificity):

Specificity=TNTN+FP×100%			3.7.1(ค)

ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก F1-Score:

F1=2×Precision×SensitivityPrecision+Sensitivity			3.7.1(ง)

เมื่อ
  Accuracy แทน ค่าความถูกต้องโดยรวมของแบบจำลอง, ร้อยละ
  TP แทน จำนวนผลบวกจริง (ตรวจจับการล้มได้ถูกต้อง), ตัวอย่าง
  TN แทน จำนวนผลลบจริง (จำแนกกิจกรรมปกติถูกต้อง), ตัวอย่าง
  FP แทน จำนวนผลบวกลวง (กิจกรรมปกติแต่แจ้งเตือนว่าล้ม), ตัวอย่าง
  FN แทน จำนวนผลลบลวง (การล้มจริงแต่ระบบตรวจไม่พบ), ตัวอย่าง
  Sensitivity แทน ค่าความไวหรืออัตราการตรวจจับการล้มถูกต้อง, ร้อยละ
  Specificity แทน ค่าความจำเพาะหรืออัตราการคัดกรองกิจกรรมปกติถูกต้อง,ร้อยละ
  Precision แทน ค่าความแม่นยำในการทำนายผลบวก, ร้อยละ
  F1 แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยฮาร์มอนิกของความแม่นยำและความไว, ร้อยละ

การทดสอบจริงกับฮาร์ดแวร์และผู้ใช้งาน (Live Hardware Validation)

นำอุปกรณ์ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์มาให้อาสาสมัครสวมใส่จริง และทำการทดสอบจำลองเหตุการณ์จริงรวม 125 ครั้ง เพื่อประเมินการทำงานทั้งวงจร (End-to-End System):

- การทดสอบการล้มจริง 5 ท่าทาง (รวม 75 ครั้ง):

  - การล้มไปข้างหน้า (Forward Fall: FF) จำนวน 15 ครั้ง

  - การล้มไปข้างหลัง (Backward Fall: BF) จำนวน 15 ครั้ง

  - การล้มตะแคงซ้าย (Lateral Left: LL) จำนวน 15 ครั้ง

  - การล้มตะแคงขวา (Lateral Right: LR) จำนวน 15 ครั้ง

  - การล้มแนวดิ่ง / ทรุดตัว (Vertical Fall: VF) จำนวน 15 ครั้ง

- การทดสอบกิจกรรมประจำวันปกติ (ADL รวม 50 ครั้ง):

  - เดินปกติ, เดินเร็ว, ขึ้น-ลงบันได, ก้มหยิบของที่พื้น, นั่งเก้าอี้ปกติ, และ การทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้เร็ว เพื่อทดสอบอัตราการเกิดสัญญาณเตือนลวง

- การประเมินระยะเวลาตอบสนอง (End-to-End Latency): จับเวลาตั้งแต่ผู้สวมใส่เริ่มกระแทกพื้น จนกระทั่งโมเดลประมวลผลเสร็จ บัซเซอร์ส่งเสียงเตือน และข้อความแจ้งเตือนปรากฏบน Telegram Bot และหน้าเว็บ SoftwarePHP