สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (CareGuard AI) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่กำหนดไว้ ในบทนี้จึงเป็นการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน อภิปรายข้อจำกัดของระบบที่พบจากการทดลองจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเชิงวิศวกรรมในอนาคต โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อหลักดังต่อไปนี้:

สรุปผลการวิจัย (Conclusion)

- โครงงาน CareGuard AI ได้วิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์แบบครบวงจร โดยสรุปผลสัมฤทธิ์สำคัญได้ดังนี้:5.2 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)

- ด้านฮาร์ดแวร์และกล่องเคส 3 มิติ: พัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ต้นแบบที่รวมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32, เซ็นเซอร์ IMU 6 แกน (MPU-6050), โมดูล GPS NEO-7M, บัซเซอร์ (GPIO 5), ปุ่มกดยกเลิก (GPIO 18) และแบตเตอรี่ Li-ion 3.7 v 2600 mAh บรรจุในกล่องพิมพ์ 3 มิติ ขนาดกะทัดรัด 57.5 mm × 76.5 mm × 28.7mm น้ำหนักรวมเพียง 100 กรัมมีความแข็งแรงทนการตกกระแทก 50-80 เซนติเมตรได้สมบูรณ์

- ด้านระบบเก็บข้อมูลสัญญาณดิบ (CollectData_Web): สร้างเว็บแอปพลิเคชันและเฟิร์มแวร์เก็บสัญญาณเซ็นเซอร์ 6 แกน ที่ความถี่ 50 Hzรวบรวมข้อมูลการล้มจริงจำลองได้ 52 ไฟล์บันทึก ลงฐานข้อมูล MySQL และส่งออกเป็น CSV

- ด้านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (TinyML Model):

  - สร้างชุดข้อมูลผสมผสาน (Hybrid Dataset รวม 486 ตัวอย่าง) จากข้อมูลล้มจริง (155 ตัวอย่าง) และกิจกรรมปกติจาก Kaggle SisFall Dataset (331 ตัวอย่าง) พร้อมสกัด 18 คุณลักษณะเชิงลึก

  - แบบจำลอง Multi-Layer Perceptron (MLP ขนาด 18 →32→16→1) ให้ผลดีที่สุดบนชุดทดสอบ (N= 98): ความถูกต้อง (Accuracy) 98.98%, ความไว (Sensitivity) 100% (ตรวจจับการล้มได้ครบ 31/31 โดยไม่หลุดรอด

- ด้านการประมวลผลบนบอร์ดและการทำงานแบบเวลาจริง:

  - แปลงโมเดลเป็น Native C++ (fall_model.h) รัน Forward Pass บน ESP32 ใช้เวลาเพียง 1.2 ms, ใช้ Flash เพียง 4.5 KBและใช้ RAM เพียง 1.8 KB

  - จัดสรรงานบน FreeRTOS Dual-Core โดย Core 1 ทำงานที่ 50 Hzใช้เวลาลูปตรวจจับรวมเพียง 2.05 ms(CPU Utilization เพียง 10.25%) ทำงานร่วมกับตรรกะตัดสินใจสองระดับ (Two-Stage Logic)

- ด้านระบบระบุพิกัดผสมผสานและการแจ้งเตือนฉุกเฉิน:

  - ผสาน GPS นอกอาคาร เข้ากับ Wi-Fi Geolocation ในอาคาร และ NVS Flash Cache สำรองพิกัดล่าสุด

  - ระยะเวลาการแจ้งเตือนฉุกเฉิน: บัซเซอร์บนตัวเครื่องดังทันทีใน 0.002 วินาที, หน้าเว็บแดชบอร์ด (SoftwarePHP) เตือนใน 0.45 วินาทีและ Telegram Bot แจ้งเตือนพร้อมลิงก์ Google Maps ภายในเวลาเฉลี่ย 1.25 วินาที

- ผลการทดสอบภาคสนามกับฮาร์ดแวร์จริง (รวม 125 ครั้ง):

  - การล้มจำลอง 5 ท่าทาง (75 ครั้ง): แจ้งเตือนว่าล้มสำเร็จครบ 100% (75/75 ครั้ง) และระบุทิศทางตรงเป๊ะ 54.67% (41/75 ครั้ง)

  - กิจกรรมประจำวันปกติ (50 ครั้ง): จำแนกถูกต้องว่าปกติ 72% (36/50 ครั้ง) และมีการแจ้งเตือนลวง 14 ครั้งจากการทิ้งตัวนั่งเก้าอี้เร็ว

  - ความถูกต้องโดยรวมของการทดสอบจริง:

Accuracytotal=TP+TNNtotal×100%=

75+36125×100%=88.80%

ข้อจำกัดของระบบ

การแจ้งเตือนลวงจากการนั่งเร็ว: กิจกรรมที่มีแรงกระแทกเฉียบพลันเกิน 3.5 Gเช่น การทิ้งตัวลงเก้าอี้เร็ว ยังคงทำให้เกิดสัญญาณเตือนลวง (False Positive 14 ครั้ง) ซึ่งผู้ใช้ต้องกดยกเลิกที่ปุ่ม GPIO 18

ความคลาดเคลื่อนของทิศทางการล้ม: การล้มในชีวิตจริงมีการเอี้ยวตัวหรือใช้แขนยันพื้น ทำให้เวกเตอร์แรงกระแทกกระจายตัว ส่งผลให้อัตราการระบุทิศทางตรงเป๊ะอยู่ที่ 54.67%

การพึ่งพาโครงข่าย Wi-Fi: หากอยู่นอกระยะสัญญาณ Wi-Fi ของบ้าน ระบบจะทำได้เพียงส่งเสียงบัซเซอร์และบันทึกพิกัดลง NVS Flash แต่ไม่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนทางไกลผ่าน Telegram ได้

ตัวเคสยังไม่กันน้ำระดับ IP67: กล่องพิมพ์ 3 มิติยังไม่สามารถป้องกันน้ำและความชื้นได้สมบูรณ์ จึงไม่สามารถสวมใส่ขณะอาบน้ำในห้องน้ำได้

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอด

เปลี่ยนมาใช้การสื่อสารผ่าน Cellular IoT (4G LTE-M / NB-IoT): ติดตั้งโมดูลซิมการ์ดเพื่อให้ส่งข้อความแจ้งเตือนและพิกัดได้ทุกที่ทั่วประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพา Wi-Fi

ผสานเซ็นเซอร์วัดสัญญาณชีพ (PPG Sensor): เพิ่มเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจและค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) เพื่อประเมินภาวะช็อกหรือการหมดสติของผู้ป่วยได้ทันที

พัฒนาโมเดลจำแนกทิศทางแบบ Multi-Class TinyML: ปรับปรุงโครงข่ายปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถทำนายการล้มและทิศทางพร้อมกันในขั้นตอนเดียว เพื่อยกระดับความแม่นยำของทิศทางให้เกิน 85%

ผลิตตัวเรือนมาตรฐานกันน้ำทางการแพทย์ (IP67/IP68): ผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection Molding) พร้อมซีลยางกันน้ำและการชาร์จไร้สาย เพื่อให้สวมใส่ขณะอาบน้ำในห้องน้ำได้อย่างปลอดภัย